##### ....................................................

##### Pieczęć firmowa Wykonawcy

##### P A R A M E T R Y   T E C H N I C Z N E

dostawa, instalacja i uruchomienie urządzeń laboratoryjnych

w pomieszczeniach Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 109

ZADANIE NR 1: Rozlewarka do płytek – 1 komplet

| Lp. | # Parametry wymagane | Wymóg | Parametry Oferowane | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Parametry ogólne |  |  |  |  |
| 1. | Producent / Kraj | TAK podać |  | x |
| 2. | Model / Typ / nr katalogowy | TAK podać |  | x |
| 3. | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2018), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK |  | x |
| B. Certyfikaty jakości |  |  |  |  |
| 1. | Oznakowanie znakiem CE | TAK |  | x |
| C. Parametry szczegółowe |  |  |  |  |
|  | Jednostka bazowa z opcją chłodzenia | TAK |  | x |
|  | Urządzenie do obsługi szalek Petriego o średnicy 35mm, 60mm oraz 90 mm, w dostawie, wyposażenie (tj. odpowiedni zestaw rotorów, karuzel oraz zestawów do konwersji) na płytki o ø 90 mm. Nastawiany programowo zakres wysokość płytek 12-25 mm | TAK |  | x |
|  | Pojemność karuzeli na płytki minimum 360 płytek | TAK |  | x |
|  | Rotor do płytek o ø 90 mm | TAK |  | x |
| 4. | Obracanie płytek podczas dozowania zapewnia idealnie gładką powierzchnie przygotowywanej pożywki | TAK |  | x |
|  | Automatyczne pozycjonowanie dyszy dozującej | TAK |  | x |
|  | Możliwość zastosowania oprzyrządowania do napełniania probówek | TAK |  |  |
|  | Funkcja zapobiegająca formułowaniu się kropli. | TAK |  |  |
|  | Funkcja pracy ciągłej lub dla określonej ilości płytek. | TAK |  | x |
|  | Zakres programowanej dozy: minimum 1-99,9ml., powtarzalność dozy <1% dla wartości ok. 15ml., szybkość dozowania: przynajmniej 500ml/min., wydajność dla podstawowej konfiguracji minimum 850 płytek/godzinę. | TAK |  | x |
|  | Graficzny interface użytkownika z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym i klawiaturą membranową umożliwiający łatwą kontrolę wszystkich funkcji aparatu, możliwością wprowadzenia minimum 15 programów ze zdefiniowanymi parametrami pracy (np.: wysokość płytek, objętość wylewanej pożywki, ilość płytek) | TAK |  | x |
|  | Aparat sterowany mikroprocesorowo (wszystkie prace wykonywane są automatycznie) | TAK |  | x |
|  | Proces rozlewania płytek prowadzony w warunkach sterylnych, pod lampą UV | TAK |  | x |
|  | Wymiary z zamontowaną karuzelą nie większe niż (w. x s. x g.): 1100mm x 660mm x 640mm. | TAK |  | x |
|  | Zasilanie 230V 50/60 Hz. | TAK |  | x |
| D. Wyposażenie |  |  |  |  |
| 1. | 4 zestawy węży do płytek o ø 90 mm, zawierający wąż silikonowy o długości minimum 1,5 m i dyszę wylewowa do płytek o ø 90 mm | TAK |  | x |
| 2. | Niezbędne kable zasilające | TAK |  | x |
| E. Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
| 1. | Gwarancja min. 24 miesiące licząc od dnia wykonania umowy | TAK, podać |  | ocena wg kryteriów postawionych w SIWZ |
| 2. | Serwis gwarancyjny i posprzedażny świadczony przez autoryzowany podmiot z siedzibą na terenie RP | TAK |  | x |
| 3. | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki – max. 72 godziny liczone w dni robocze | TAK |  | x |
| F. Pozostałe wymagania |  |  |  |  |
| 1. | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej, oraz elektronicznej | TAK |  | x |
| 2. | Katalog lub folder producenta | TAK |  | x |
| 3. | Szkolenie z obsługi urządzenia i praktyczne (zawarte w cenie urządzenia) | TAK |  | x |

Wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego w niniejszym druku są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

UWAGA!

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

- deklaracji zgodności lub certyfikatu CE (potwierdzające oznakowanie CE)

- katalogów lub folderów producenta potwierdzających parametry oferowanych urządzeń  / systemów.

Wymagane katalogi lub foldery producenta winny zawierać zdjęcia oferowanych urządzeń / systemów  (nie dopuszcza się zastąpienia zdjęć rysunkami).

- Dokumenty, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału należy złożyć w formie oryginału, lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

Data...................................

…………………………………………..…………………

czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby/osób

upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

##### ....................................................

##### Pieczęć firmowa Wykonawcy

##### P A R A M E T R Y   T E C H N I C Z N E

dostawa, instalacja i uruchomienie urządzeń laboratoryjnych

w pomieszczeniach Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 109

ZADANIE NR 2: Inkubator laboratoryjny z kontrolowaną atmosferą CO2 i czujnikiem wilgotności - 1 komplet

| Lp. | # Parametry wymagane | Wymóg | Parametry Oferowane | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Parametry ogólne |  |  |  |  |
| 1. | Producent / Kraj | TAK podać |  | x |
| 2. | Model / Typ / nr katalogowy | TAK podać |  | x |
| 3. | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2018), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK |  | x |
| B. Certyfikaty jakości |  |  |  |  |
| 1. | Oznakowanie znakiem CE | TAK |  | x |
| 2. | Świadectwo wzorcowania z laboratorium akredytowanego przez PCA przeprowadzonego w temperaturze 37°C w 5 punktach na każdej półce | TAK |  | x |
| 3. | Certyfikat pomiaru CO2 w urządzeniu dla wartości 5% | TAK |  | x |
| C. Parametry szczegółowe |  |  |  |  |
|  | Pojemność urządzenia 105 l (±5 l) | TAK |  | x |
|  | Maksymalne wymiary zewnętrzne urządzenia (szer./wys./gł.) 710x850x600 mm (±10 mm) | TAK |  | x |
|  | Ilość półek: - minimum 2 półki w dostawie - maksimum 6 półek | TAK podać |  | x |
|  | Urządzenie wewnątrz i na zewnątrz wykonane ze stali nierdzewnej | TAK |  | x |
|  | Podwójne drzwi: zewnętrzne – pełne i dodatkowe szklane drzwi wewnętrzne z portem inspekcyjnym w wewnętrznych drzwiach o średnicy minimum Ø8mm. | TAK |  | x |
|  | Wymuszony obieg CO2, cyrkulacja za pomocą wbudowanego wentylatora | TAK |  | x |
|  | Sterownik z wyświetlaczem dotykowym, wyświetlanie temperatury aktualnej, zadanej, temperatury alarmu, stężenia CO2, nastawy i poziomu wilgotności wewnątrz inkubatora. | TAK |  | x |
|  | Menu sterownika i oprogramowania inkubatora w j. polskim. | TAK |  | x |
|  | Zakres regulacji stężenia CO2 – minimum 0-20%, dokładność ustawienia ± 0,1% | TAK |  | x |
|  | Regulacja temperatury w zakresie od temperatury otoczenia do minimum 45°C, co 0,1 °C | TAK |  | x |
|  | System grzewczy z 6 stron komory roboczej w tym elektrycznie ogrzewane szklane drzwi wewnętrzne. | TAK |  | x |
|  | System nawilżania i osuszania w zakresie 40-97% RH. Wysoko wydajny system nawilżania wodą destylowaną z zewnętrznego zbiornika, ze stabilizacją wilgotności względnej (±2,5% RH) | TAK |  | x |
|  | Sterylizacja wnętrza w cyklu 1 godzinnym w temperaturze 180°. W pełni automatyczna sterylizacja obejmująca ścianki, czujniki, wentylator i zasilanie wodą. | TAK |  | x |
|  | System alarmowy informujący akustycznie i wizualnie o przekroczeniu lub zbyt niskiej temperaturze, stężeniu CO2, wilgotności, otwartych drzwiach i pustych butlach CO2 | TAK |  | x |
|  | Port komunikacyjny USB umożliwiający zgranie zarejestrowanych danych w pamięci urządzenia oraz wgranie profili temperaturowo – czasowych. Na wyposażeniu inkubatora oprogramowanie komputerowe do archiwizacji i podglądu zarejestrowanych przebiegów temperaturowych i zdarzeń alarmowych oraz do tworzenia własnych profili temperaturowych (programów pracy urządzenia). | TAK |  | x |
|  | Rejestracja istotnych parametrów pracy urządzenia, pamięć wewnętrzna minimum 8 lat. | TAK |  | x |
|  | Mikroprocesorowy system termostatowania z dwiema sondami Pt100 i autodiagnostyką, dodatkowo niezależny od głównego termostatu mikroprocesorowy system zabezpieczenia przed przegrzaniem, z sondą Pt100, autodiagnostyką i alarmem wizualnym i dźwiękowym | TAK |  | x |
|  | Funkcja 3 punktowej kalibracji temperatury oraz 3 punktowej kalibracji CO2. | TAK |  | x |
| D. Wyposażenie |  |  |  |  |
| 1. | Reduktor na butlę CO2. | TAK |  | x |
| 2. | Niezbędne kable zasilające | TAK |  | x |
| E. Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
| 1. | Gwarancja min. 24 miesiące licząc od dnia wykonania umowy | TAK, podać |  | ocena wg kryteriów postawionych w SIWZ |
| 2. | Serwis gwarancyjny i posprzedażny świadczony przez autoryzowany podmiot siedzibą na terenie RP | TAK |  | x |
| 3. | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki – max. 72 godziny liczone w dni robocze | TAK |  | x |
| F. Pozostałe wymagania |  |  |  |  |
| 1. | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim, oraz angielskim (jeśli posiada) dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej, oraz elektronicznej | TAK |  | x |
| 2. | Katalog lub folder producenta | TAK |  | x |
| 3. | Przeszkolenie (zawarte w cenie urządzenia) | TAK |  | x |

Wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego w niniejszym druku są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

UWAGA!

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

- deklaracji zgodności lub certyfikatu CE (potwierdzające oznakowanie CE)

- katalogów lub folderów producenta potwierdzających parametry oferowanych urządzeń  / systemów.

Wymagane katalogi lub foldery producenta winny zawierać zdjęcia oferowanych urządzeń / systemów  (nie dopuszcza się zastąpienia zdjęć rysunkami).

- Dokumenty, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału należy złożyć w formie oryginału, lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

data..................................									………………………………………………………

czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby/osób

upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

##### ....................................................

##### Pieczęć firmowa Wykonawcy

##### P A R A M E T R Y   T E C H N I C Z N E

dostawa, instalacja i uruchomienie urządzeń laboratoryjnych

w pomieszczeniach Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 109

ZADANIE NR 3: Dygestorium chemiczne dwukomorowe - 1 komplet

| Lp. | # Parametry wymagane | Wymóg | Parametry Oferowane | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Parametry ogólne |  |  |  |  |
| 1. | Producent / Kraj | TAK podać |  | x |
| 2. | Model / Typ / nr katalogowy | TAK podać |  | x |
| 3. | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2018), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK |  | x |
| B. Certyfikaty jakości |  |  |  |  |
| 1. | Oznakowanie znakiem CE | TAK |  | x |
| 2. | Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg EN ISO 9001:2008 lub równoważny | TAK |  |  |
| 3. | Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg EN ISO 14001:2005 lub równoważny | TAK |  |  |
| 4. | Certyfikat OHSAS 18001:2007 lub równoważny | TAK |  |  |
| C. Parametry szczegółowe |  |  |  |  |
| 1. | Dygestorium wykonane w całości z blachy stalowej ocynkowanej galwanicznie i dwustronnie lakierowanej proszkową farbą poliuretanową | TAK |  | x |
| a) | Wykonane z materiałów niepalnych, nienasiąkliwych, łatwo zmywalnych, zabezpieczonych przed korozją | TAK |  | x |
| b) | Wymiary całego dygestorium – prawa i lewa komora (szer./ wys. frontu/ wys. tyłu/ gł.) 3600/2550/2250/900 mm (±10 mm) | TAK |  | x |
| c) | Wentylacja w dygestorium wyłącznie przez sufit w komorach roboczych | TAK |  | x |
| d) | Pojedyncza ściana tylna (bez dodatkowych elementów na tyle komory roboczej) | TAK |  | x |
| e) | Elektroniczne systemy kontrolno-sterujące, główny ekran dotykowy dla części dygestorium z oknem otwieranym elektrycznie oraz panel LCD dla części dygestorium z oknem otwieranym manualnie | TAK |  | x |
| f) | Panele elektryczne w komorach powinny posiadać możliwość bezpiecznego demontowania i montowania, bez konieczności wyłączania zasilania i demontowania pozostałych paneli | TAK |  | x |
| 2. | Prawa komora do pracy z gorącymi i żrącymi oparami certyfikowana zgodnie z normą EN 14175 cz.2, 3 | TAK |  | x |
| a) | Maksymalne wymiary zewnętrzne prawej komory (szer./ wys. frontu/ wys. tyłu/ gł.) 2100/2550/2250/900 mm (±10 mm) | TAK |  | x |
| b) | Wysokość blatu: 900 mm (±10 mm) | TAK |  | x |
| c) | Okno prawej komory otwierane i zamykane elektrycznie | TAK |  | x |
| d) | Dotykowy ekran sterujący i monitorujący prawą komorę urządzenia | TAK |  | x |
| e) | Dwa zlewiki ceramiczne i 4 zawory zimnej wody – na prawej i lewej kolumnie instalacyjnej, wylewki z prawej i lewej części komory roboczej, nie dalej niż 40 cm od frontu | TAK |  | x |
| f) | 2 panele z gniazdami elektrycznymi 230V klasa szczelności IP44 (na prawej i lewej kolumnie) połączone z instalacją dygestorium za pomocą wtyczek typu GST | TAK |  | x |
| g) | Lampa oświetlająca prawą komorę | TAK |  | x |
| h) | Czujnik ruchu inicjujący zamykanie okna | TAK |  | x |
| i) | Przycisk nożny uruchamiający okno | TAK |  | x |
| j) | Pod blatem wolno stojąca szafka na kwasy i zasady, dwudrzwiowa z 3 wewnętrznymi szufladami o nośności min. 30 kg, w całości wykonana z polipropylenu, z własnymi nóżkami poziomującymi | TAK |  | x |
| k) | Funkcja automatycznego zamykania okna uruchamiana przez czujnik ruchu przed dygestorium, inicjujący zamknięcie okna w przypadku braku ruchu przed dygestorium w czasie do 5 minut | TAK |  | x |
| 3. | Lewa komora do ogólnych prac laboratoryjnych certyfikowana zgodnie z normą EN 14175 cz.2, 3 | TAK |  | x |
| a) | Maksymalne wymiary zewnętrzne lewej komory (szer./ wys. frontu/ wys. tyłu/ gł.) 1500/2550/2250/900 mm (±10 mm) | TAK |  | x |
| b) | Wysokość blatu: 900 mm (±10 mm) | TAK |  | x |
| c) | Okno komory otwierane i zamykane manualnie | TAK |  | x |
| d) | Panel LCD monitorujący lewą komorę urządzenia | TAK |  | x |
| e) | Zlewik ceramiczny i 2 zawory zimnej wody na lewej kolumnie instalacyjnej, wylewka z lewej części komory roboczej, nie dalej niż 40 cm od frontu | TAK |  | x |
| f) | 1 panel z gniazdami elektrycznymi 230V klasa szczelności IP44 (na lewej kolumnie) montowany na kolumnie zatrzaskowo, gniazda połączone z instalacją dygestorium za pomocą wtyczek typu GST | TAK |  | x |
| g) | Lampa oświetlająca komorę roboczą w wykonaniu przeciwwybuchowym | TAK |  | x |
| h) | Pod blatem wolno stojąca szafka na odczynniki lotne i łatwo palne o odporności ogniowej co najmniej 90 minut, szerokość nie mniej niż 1400 mm, z króćcem nawiewnym i wywiewnym i własnymi nóżkami poziomującymi | TAK |  | x |
| 4. | Panel sterujący z funkcjami włączania i wyłączania dygestorium, włączania i wyłączania oświetlenia komory bez wyłączania dygestorium | TAK |  | x |
| 5. | Układ nadzorujący poprawność działania wentylacji z ekranem LCD komory, wyświetlającym alarmy oraz ilość odciąganego powietrza z komory roboczej (w m3/h) oraz wyświetlający wszystkie komunikaty | TAK |  | x |
| D. Wyposażenie |  |  |  |  |
| 1. | Niezbędne kable zasilające | TAK |  | x |
| E. Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
| 1. | Gwarancja min. 24 miesiące licząc od dnia wykonania umowy | TAK, podać |  | ocena wg kryteriów postawionych w SIWZ |
| 2. | Serwis gwarancyjny i posprzedażny świadczony przez autoryzowany podmiot siedzibą na terenie RP | TAK |  | x |
| 3. | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki – max. 72 godziny liczone w dni robocze | TAK |  | x |
| F. Pozostałe wymagania |  |  |  |  |
| 1. | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim, oraz angielskim (jeśli posiada) dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej, oraz elektronicznej | TAK |  | x |
| 2. | Katalog lub folder producenta | TAK |  | x |
| 3. | Przeszkolenie (zawarte w cenie urządzenia) | TAK |  | x |

Wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego w niniejszym druku są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

UWAGA!

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

a) deklaracji zgodności lub certyfikatu CE (potwierdzające oznakowanie CE)

b) katalogów lub folderów producenta potwierdzających parametry oferowanych urządzeń  / systemów.

Wymagane katalogi lub foldery producenta winny zawierać zdjęcia oferowanych urządzeń / systemów  (nie dopuszcza się zastąpienia zdjęć rysunkami).

- Dokumenty, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału należy złożyć w formie oryginału, lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

data..................................									………………………………………………………

czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby/osób

upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

##### ....................................................

##### Pieczęć firmowa Wykonawcy

##### P A R A M E T R Y   T E C H N I C Z N E

dostawa, instalacja i uruchomienie urządzeń laboratoryjnych

w pomieszczeniach Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 109

ZADANIE NR 4: Młynek nożowy z wyposażeniem uzupełniającym – 1 komplet

| Lp. | # Parametry wymagane | Wymóg | Parametry Oferowane | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Parametry ogólne |  |  |  |  |
| 1. | Producent / Kraj | TAK podać |  | x |
| 2. | Model / Typ / nr katalogowy | TAK podać |  | x |
| 3. | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2018), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK |  | x |
| B. Certyfikaty jakości |  |  |  |  |
| 1. | Oznakowanie znakiem CE | TAK |  | x |
| C. Parametry szczegółowe |  |  |  |  |
| 1. | Młynek nożowy do szybkiego, delikatnego rozdrabniania i homogenizacji wilgotnych, tłustych, miękkich, średnio-twardych i włóknistych próbek | TAK |  | x |
| 2. | Ilość wsadu nie mniejsza niż 1400 ml (w zależności od materiału) | TAK |  | x |
| 3. | Rozdrobnienie końcowe nie mniejsze niż 300 µm (w zależności od materiału) | TAK |  | x |
| 4. | Średni czas mielenia nie dłuższy niż 30 sekund | TAK |  | x |
| 5. | 3 tryby pracy młynka: ciągły, odwrotny i interwałowy | TAK |  | x |
| 6. | Zmienna prędkość obrotowa od 2000 do 10000 obrotów na minutę | TAK |  | x |
| 7. | Funkcja turbo nie mniej niż 14000 obrotów na minutę | TAK |  | x |
| 8. | Możliwość zapisania nie mniej niż 20 procedur operacyjnych w pamięci młynka | TAK |  | x |
| 9. | Parametry zasilania: 230 V, 50/60 Hz, 1250 W | TAK |  | x |
| 10. | Możliwość sterylizowania w autoklawie wszystkich części młynka mających kontakt z materiałem | TAK |  | x |
| D. Wyposażenie |  |  |  |  |
| 1. | Naczynie mielące wykonane z autoklawowalnego, przezroczystego plastiku PC o pojemności nie mniejszej niż 1400 ml | TAK |  | x |
| 2. | Naczynie do rozdrabniania kriogenicznego i do mielenia twardych próbek 316L wykonane ze stali nierdzewnej | TAK |  | x |
| a) | Próbki mielone w naczyniu pozostają w 100% zimne | TAK |  | x |
| 3. | Nóż 4 ostrzowy wykonany ze stali nierdzewnej | TAK |  | x |
| 4. | Nóż z ostrzami ząbkowanymi wykonany ze stali nierdzewnej | TAK |  | x |
| 5. | Pokrywa do mielenia wykonana z silikonu | TAK |  | x |
| 6. | Pokrywa redukcyjna pozwalająca zredukować objętość naczynia do 0,54 l | TAK |  | x |
| 7. | Niezbędne kable zasilające | TAK |  | x |
| E. Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
| 1. | Gwarancja min. 24 miesiące licząc od dnia wykonania umowy | TAK, podać |  | ocena wg kryteriów postawionych w SIWZ |
| 2. | Serwis gwarancyjny i posprzedażny świadczony przez autoryzowany podmiot z siedzibą na terenie RP | TAK |  | x |
| 3. | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki – max. 72 godziny liczone w dni robocze | TAK |  | x |
| F. Pozostałe wymagania |  |  |  |  |
| 1. | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej, oraz elektronicznej | TAK |  | x |
| 2. | Katalog lub folder producenta | TAK |  | x |
| 3. | Szkolenie z obsługi urządzenia i praktyczne (zawarte w cenie urządzenia) | TAK |  | x |

Wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego w niniejszym druku są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

UWAGA!

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

- deklaracji zgodności lub certyfikatu CE (potwierdzające oznakowanie CE)

- katalogów lub folderów producenta potwierdzających parametry oferowanych urządzeń  / systemów.

Wymagane katalogi lub foldery producenta winny zawierać zdjęcia oferowanych urządzeń / systemów  (nie dopuszcza się zastąpienia zdjęć rysunkami).

- Dokumenty, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału należy złożyć w formie oryginału, lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Data...................................

…………………………………………..…………………

czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby/osób

upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

##### ....................................................

##### Pieczęć firmowa Wykonawcy

##### P A R A M E T R Y   T E C H N I C Z N E

dostawa, instalacja i uruchomienie urządzeń laboratoryjnych

w pomieszczeniach Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 109

ZADANIE NR 5: Urządzenie do miareczkowania (Titrator)– 1 komplet

| Lp. | # Parametry wymagane | Wymóg | Parametry Oferowane | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Parametry ogólne |  |  |  |  |
| 1. | Producent / Kraj | TAK podać |  | x |
| 2. | Model / Typ / nr katalogowy | TAK podać |  | x |
| 3. | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2018), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK |  | x |
| B. Certyfikaty jakości |  |  |  |  |
| 1. | Oznakowanie znakiem CE | TAK |  | x |
| C. Parametry szczegółowe |  |  |  |  |
| 1. | Możliwość stosowania biurety o pojemności 1, 5, 10, 20 i 50 ml | TAK |  | x |
| 2. | Automatyczne rozpoznawanie objętości biurety używanej do miareczkowania | TAK |  | x |
| 3. | Dokładność pomiaru pH nie więcej niż 0,001 pH | TAK |  | x |
| 4. | Dokładność pomiaru potencjału nie więcej niż 0,1 mV | TAK |  | x |
| 5. | Precyzja dozowania titranta nie więcej niż 1/10000 objętości biurety | TAK |  | x |
| 6. | Szybkie i proste podłączenie biuret | TAK |  | x |
| 7. | Wbudowane złącze polaryzacyjnej elektrody do miareczkowań biamper- i biwoltametrycznych | TAK |  | x |
| 8. | Zintegrowana butelka z titrantem, zaworem, biuretą i rurkami dozującymi titrant | TAK |  | x |
| 9. | Pamięć aparatu zapewnia zapamiętanie do 100 metod | TAK |  | x |
| 10. | Podczas miareczkowania rejestrowane jest do 500 punktów pomiarowych | TAK |  | x |
| 11. | Współpraca z drukarką i dowolna wagą | TAK |  | x |
| 12. | Możliwość zapisywania wyników analiz na nośniku USB | TAK |  | x |
| 13. | Możliwość podłączenia drugiego urządzenia dozującego celem dozowania rozpuszczalnika pomocniczego przed właściwą analizą miareczkową | TAK |  | x |
| 14. | Wyświetlacz LCG umożliwiający edycje wszystkich parametrów urządzenia | TAK |  | x |
| 15. | Krzywa miareczkowa wyświetlana na bieżąco w trakcie pomiarów | TAK |  | x |
| 16. | Parametry zasilania: 230 V, 50/60 Hz | TAK |  | x |
| D. Wyposażenie |  |  |  |  |
| 1. | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  | x |
| 2. | Mieszadło magnetyczne | TAK |  | x |
| 3. | Elektroda srebrna z kablem podłączeniowym | TAK |  | x |
| 4. | Biureta automatyczna o pojemności 20 ml | TAK |  | x |
| 5. | Kombinowana elektroda pH szklana wyposażona w czujnik temperatury klasy Pt1000 | TAK |  | x |
| 6. | Niezbędne kable zasilające | TAK |  | x |
| E. Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
| 1. | Gwarancja min. 24 miesiące licząc od dnia wykonania umowy | TAK, podać |  | ocena wg kryteriów postawionych w SIWZ |
| 2. | Serwis gwarancyjny i posprzedażny świadczony przez autoryzowany podmiot z siedzibą na terenie RP | TAK |  | x |
| 3. | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki – max. 72 godziny liczone w dni robocze | TAK |  | x |
| F. Pozostałe wymagania |  |  |  |  |
| 1. | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej, oraz elektronicznej | TAK |  | x |
| 2. | Katalog lub folder producenta | TAK |  | x |
| 3. | Szkolenie z obsługi urządzenia i praktyczne (zawarte w cenie urządzenia) | TAK |  | x |

Wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego w niniejszym druku są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

UWAGA!

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

a) deklaracji zgodności lub certyfikatu CE (potwierdzające oznakowanie CE)

b) katalogów lub folderów producenta potwierdzających parametry oferowanych urządzeń  / systemów.

Wymagane katalogi lub foldery producenta winny zawierać zdjęcia oferowanych urządzeń / systemów  (nie dopuszcza się zastąpienia zdjęć rysunkami).

- Dokumenty, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału należy złożyć w formie oryginału, lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Data...................................

…………………………………………..…………………

czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby/osób

##### upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy